## Slide 1: 線源測定用ジグのノイズについて

## Slide 2: 測定セットアップ
シリコンラダー
線源
コントロールボックス
線源測定ジグ
ノイズを拾うエリア
読み出し
電源供給

## Slide 3
測定時はジグとラダーは筐体の中に収められ、コントロールボックスは筐体の外に設置されています。
シリコンラダー
コントロールボックス
ノイズが乗るエリア

## Slide 4: コントロールボックス
主電源

## Slide 5: ノイズ状況とコントロールボックスの主電源
主電源オフの時
主電源オンの時（モーターは動かしていない）
ノイズが乗る

## Slide 6: 測定セットアップschematics

## Slide 7: 観測まとめと考察
コントロールボックスの主電源を入れると、シリコンラダーの一部にノイズが乗る。
ノイズが乗るエリアは、むしろコントロールボックスから離れた位置なので、直接ノイズを拾っている訳ではない。
現時点での予想は、コントロールボックスとシリコンラダーの電源を介してノイズがラダーに流れていると考えている。コントロールボックスとラダーの電源は、Groundを共有している。
モーターを動かしていないので、ノイズ源はトランス（PBA100F-24）ではないかと思っています。
トランスのDC出力ではなく、AC入力へノイズを流すというのは珍しいケースだと思うのですが、このようなケースは経験がありますか？

## Slide 8: PBA100Fシリーズ

## Slide 9: 推奨ノイズフィルター
このケースに有用でしょうか？

## Slide 10
電動アクチュエーター用土台
移動テーブル用天板
  PMTサポート
ラダーサポート＆ホルダー
ラダー用アルミニウムプレート
  ３枚程度
往復リミットセンサ
コントロールBOX
  FWD ボタン
  RVS ボタン
  STOP ボタン
  原点復帰ボタン
  電源ON/OFFスイッチ
  パラメータ設定端末OPX-2A
  AC-DC PBA100F-24
  ACインレット
  制御基板（加工機で作成可能な程度）
必要な部材2