## Slide 1: 高速オシロスコープを使用した マイクロ同軸ケーブルのデータ欠け問題について

## Slide 2
１ 問題（キャリブレーションデータ欠け）について
２ デバック方法について
３ 実験結果を解析した

## Slide 3
これまでの観測では、チップID14~17にデータ欠けが頻繁に観測される

## Slide 4
典型的にStrip#0~63でデータの欠けが起きる（BNLでも観測）。

## Slide 6: デバック方法
Step1
ROC裏面の表面実装抵抗にプローブを当てて信号の波形に異常がないかを高速オシロで観測する。

## Slide 7: デバック方法
Step2
観測した波形のデータパターンをみる。
Strip番号0~63は特定のBIT14が0であることが要求されるので
BIT14(Location6)に着目し、BIT14が０のデータのチャンネルが欠けているかを確認する。
これにより、データ欠けが観測点の上流で発生しているのか、下流で発生しているのか判断できる。

## Slide 8: 観測条件のまとめ
バスエクステンダー | プローブした抵抗 | チップID | サイド | データライン | 測定回数
アリ | R772 | ２ | ０ | １ | ３回
アリ | R659 | １５ | １ | ０ | ７回
ナシ | R659 | １５ | １ | ０ | ３回

## Slide 9
信号波形取得失敗
N/A (not applicable)

## Slide 10
バスエクステンダー | 抵抗値の名前 | チップ | サイド | データライン | 測定回数
アリ | R772 | ２ | ０ | １ | ３回
アリ | R659 | １５ | １ | ０ | ７回
ナシ | R659 | １５ | １ | ０ | ３回
解析結果
①をROOTで解析した
①

## Slide 11
青 01.txt
黄 02.Txt
赤 03.txt

## Slide 12
青 01.txt
黄 02.Txt
赤 03.txt
BIT14は1も０も両方観測される（予想通り）

## Slide 13
バスエクステンダー | 抵抗値の名前 | チップ | サイド | データライン | 測定回数
アリ | R772 | ２ | ０ | １ | ３回
アリ | R659 | １５ | １ | ０ | ７回
ナシ | R659 | １５ | １ | ０ | ３回
解析結果
②をROOTで解析した
②

## Slide 14
青04.txt
黄05
赤06
マゼンタ07
シアン08
黄緑09
アイボリー10.txt

## Slide 15
青04.txt
黄05
赤06
マゼンタ07
シアン08
黄緑09
アイボリー10.txt

## Slide 16
青04.txt
黄05
赤06
マゼンタ07
シアン08
黄緑09
アイボリー10.txt
B14が０なのは
黄色の05.txt
赤色の06.txt
シアン色の0８.txt
の３つのデータだった。
この３つのデータを１０進数に表し、チャンネル数をしらべる。

## Slide 17
５黄色

## Slide 18
８
シ
ア
ン

## Slide 19
６赤

## Slide 20: ストリップ番号のデコード
２進数表示で0110000
10進数表示で48
チャンネル４８は右図で
欠けていない

## Slide 21
２進数表示で0110001
10進数表示で49
チャンネル４9は右図で
欠けていない

## Slide 22
２進数表示で0110001
10進数表示で49
チャンネル４9は右図で
欠けていない

## Slide 23
バスエクステンダー | 抵抗値の名前 | チップ | サイド | データライン | 測定回数
アリ | R772 | ２ | ０ | １ | ３回
アリ | R659 | １５ | １ | ０ | ７回
ナシ | R659 | １５ | １ | ０ | ３回
解析結果
③をROOTで解析した
③

## Slide 24
青 11.txt
黄 12.Txt
赤 13.txt

## Slide 25
青 11.txt
黄 12.Txt
赤 13.txt
バスエクステンダー無し測定ではデータの欠けが生じない。
なのでこの測定の目的は、有りに比べた波形の違いをみる

## Slide 26: 以上より
送られてきたチャンネルの信号が欠けていないことが分かった。
→キャリブレーションデータ欠けの原因はデータは正しく送られているけど、ROC側で正しく拾われていないためだと考える（ROC側の原因がある）。
・データ欠けチップには明らかな波形の乱れは観測されなかった。