## Slide 1: ROC21 B1ポート
閾値問題

## Slide 2: 問題：チップの閾値異常
ROC21_B1のキャリブレーションでは、閾値が正しくかかっていないように見える。
デフォルトのDAC0=20に対し、マニュアルでDAC0=30をかけると従来のDAC0=20付近に閾値がかかった。
調査の方針
  Global Startではなく、マニュアルでDAC0=20をかけて効果をみる。
  キャリブレーションパルス自身に異常がないか調査する。
問題提起と調査方針をまとめました。

## Slide 3: 症状
閾値のないデータが取れる。
DAC値２０

## Slide 4: DAC値を30に設定した
閾値が見られる。

## Slide 5: マニュアルでDAC値20を設定
DAC値20がきちんとかかっているかを試すために、マニュアルでDAC値２０を設定した。
→変化が見られない。

## Slide 6: 正常なポートと比較する
閾値が見られない
閾値が見られる
どちらともバイアスをかけていない
AMPLが左にずれているように見える
⇒キャリブレーションパルスが振幅が大きいことが原因ではないか
チップの閾値は正しく機能しているようなので、キャリブレーションパルスの振幅が何らかの不具合で大きくなっている、と考えると説明はつく。

## Slide 7: キャリブレーションパルスをみる
↑キャリブレーション生成回路
↑マルチプレクサーU768
Leg21は閾値が見れないB1
Leg23は正常なB2
マルチプレクサーU768のleg21とleg23をオシロスコープで比較する。

## Slide 8: 結果：マルチプレクサーU768に原因があった。
青：U768のlegとGND ピンク：トリガーU671のleg16 直接プローブ
キャリブレーションパルスが発振しているために、Chipでは振幅が大きく観測されてしまっているようだ。
左：閾値なし 右：正常

## Slide 9
インターセプションボードから波形を観測しても、同様な結果が得られた。

## Slide 10: 対処
マルチプレクサの不具合と特定できたので、マルチプレクサの交換を実施中。
同様の症状がROC21のカラムD２？でも見つかっているので、こちらも交換する。

## Slide 11: まとめ
ROC21_B1は閾値があたかも正しくかかっていないように見える。
測定から閾値が無くなる理由を、キャリブレーションパルスが正常値より大きい値が出ているためと考えた。
キャリブレーションパルスが生成回路のマルチプレクサーをオシロスコープで観測した結果、異常が見られた。