## Slide 1: ROC7 NW4 NE0 （修復済みROC）
藤木

## Slide 2: デバッグ方法
INTTシリコンモジュール＋マイクロ同軸ケーブル
データが取れないポートは10回程度測定
毎回コネクタはつけなおし、清掃

## Slide 3: デバッグ結果

## Slide 4: 目次
NE0
NW4
ROC7
DF18 Before After

## Slide 5: NE0
Fiber Latch問題
FEM Front Panel LED 1, 6番不点灯

## Slide 6: 目次
NE0
NW4
ROC7
DF18 Before After

## Slide 7: NW4 B1ポート
片サイド（Chip14-26） データ来ない

## Slide 8
B1ポートサイド１
B1ポートサイド０
・キャリブ中にオシロのプローブをマルチプレクサーの出力にあてた。
・B1ポートのサイド１にキャリブレーションパルスがきていないことが分かる。
・マルチプレクサーU767を交換すれば復活する見込みがある。
マルチプレクサーU767
キャリブレーションパルス
トリガー信号
キャリブレーションパルス
トリガー信号

## Slide 9: NW4 D1ポート
Fiber Latch問題
FEM Front Panel LED 6番不点灯

## Slide 10: NW4 D3ポート
Chip(14-17)欠け問題 チャンネル 0-63

## Slide 11: 目次
NE0
NW4
ROC7
DF18 Before After

## Slide 12: ROC7 B2ポート
Chip1, 18 Half Entry

## Slide 13: ROC7 C1ポート
Chip15 Half Entry

## Slide 14: ROC7 D2ポート
Chip22 Half Entry

## Slide 15: ROC7 D3ポート
Chip(15-17)欠け問題 チャンネル0-63

## Slide 16: 目次
NE0
NW4
ROC7
DF18 Before After

## Slide 17: ROC7
Chip15
Half Entry
Chip1, 18
Half Entry
Chip25
Half Entry
Chip22
Half Entry
チャンネル欠け
直った → Half Entry, Fiber Latch
直ってない→ Half Entry
Chip15
Half Entry
＋
ADC分布変

## Slide 18: NW4
Index | ROC # | FVTX | Regulator Upgrade | Location | Class | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 | Issue | Status
3 | 2 | NW4 | ✓ | RKN | 3 |  |  |  |  |  |  | F |  |  | F | F |  | Fiber Sync | before
Index | ROC # | FVTX | Regulator Upgrade | Location | Class | A1 | A2 | A3 | B1 | B2 | B3 | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 | Issue | Status
4 | 2 | NW4 | ✓ | RKN | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | F |  |  | Fiber Sync | after
サイド欠け
半分欠け
Half Entry
チャンネル欠け
直った → Half Entry
直ってない→ サイド欠け, Fiber Latch

## Slide 19: NE0
①Fiber Latch
②変なデータ
③All OK!

## Slide 20: まとめ
全体的に改善されている。
しかし、DF18の交換によって直ると確証できる問題パターンは確認できなかった。
DF18を交換していないポートが直ったり、おかしくなったりしている。