## Slide 1: イオンビームプロファイル測定によるウィーンフィルタの分解能評価
発表内容
１．研究背景・目的
２．実験装置概要
３．イオンビームプロファイル測定
４．各イオン種の推定
５．まとめ
2025.2.21 プラズマ・イオンビームの基礎と応用に関するスクール
新居浜高専 坂本和輝
平田傑之
松友真哉
滋賀県立大 浅地豊久
National Institute of Technology, Niihama College
Resolution evaluation of the Wien filter
by measuring the separated ion beam profile

## Slide 2
１．研究背景・目的
卓上型ECRイオンビーム装置
・ 小型かつ安価で製作可能
絶縁碍子等も大型になり装置の小型化が困難
多価イオンを生成利用できれば装置を小型化できる。
半導体製造における不純物導入工程では、イオンビーム装置（PIG、ECRなど） を利用したイオン注入が行われている。
従来の装置
主に1価のイオンを用いており高い加速電圧が必要。
・ 質量分離器に電磁場直交型（ウィーンフィルタ : WF）を採用
・ 多価イオン（2、3価．．．）を生成できる

## Slide 3
質量分離後のビームのプロファイル測定
ワイヤープローブを用いて
①引出電圧・静電レンズ印加電圧が分解能に与える影響の調査
②各ピークから分離したイオン種の推定
を行った。
本研究では・・・・
１．研究背景・目的
これまではファラデーカップで
測定を行っていたが、ピークがブロードになり
分離性能が詳しく把握できなかった。
ワイヤープローブを用いて詳細に検証する

## Slide 4
２．実験装置 ～卓上型ECRイオンビーム装置～
Length、Height | 1500 mm, 800 mm
Plasma chamber Diameter, Length | 38 mm, 150 mm
Microwave source Frequency, Maximum power | 2.4~2.5 GHz, 50 W
Maximum extraction voltage Diameter of extractor aperture | 4 kV 10 mm

## Slide 5
２．実験装置 ～ウィーンフィルタ（電磁場直交型質量分離器）～
概要
x
y
z
E [V/m]
B [T]

## Slide 6
２．実験装置 ～ワイヤープローブ～
Copper plate
Mo wire (mm)
イオンビームプロファイル測定
x
y
z
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]

## Slide 7
３．引出電圧・静電レンズ印加電圧の影響
引出電圧 1 kV
・ Ar+ピークが見られる。
・ ビーム電流量が少ない
→引き出されてすぐに発散し、WFまで到達していないと考えられる。
背圧 1.6×10-4 Pa、Arガス流量 0.01 sccm、WF電圧 156 V
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
静電レンズ電圧
0.22 kV
静電レンズ電圧
0.42 kV
静電レンズ電圧
0.62 kV

## Slide 8
３．引出電圧・静電レンズ印加電圧の影響
背圧 1.6×10-4 Pa、Arガス流量 0.01 sccm、WF電圧 202 V
引出電圧 2 kV
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
静電レンズ電圧
0.74 kV
静電レンズ電圧
0.94 kV
静電レンズ電圧
1.14 kV
・2個のピークが確認できる。
・Ar+と b のピーク間距離は13 mmとなった。
Ar+
Ar+
Ar+
b
b
b

## Slide 9
３．引出電圧・静電レンズ印加電圧の影響
背圧 1.6×10-4 Pa、Arガス流量 0.01 sccm、WF電圧 246 V
引出電圧 3 kV
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
静電レンズ電圧
1.00 kV
静電レンズ電圧
1.20 kV
静電レンズ電圧
1.40 kV
・5個のピーク Ar+、(Ar+)、a、b、(b)、c が確認できる。
・Ar+と b のピーク間距離は11 mmとなった。
Ar+
1.1 mm
1.2 mm
b
a
2.0 mm
(b)
(Ar+)

## Slide 10
Ar+ビームの評価
３．引出電圧・静電レンズ印加電圧の影響
引出電圧3 kVのとき最もピーク電流値/半値幅が大きかった。
引出電圧を上げるとさらに大きくなると考えられるが、ピーク間距離が
短くなり分解能の低下が懸念される。
→WFをz方向に長くする、電磁場の強化…

## Slide 11
４．各イオン種の推定
背圧 8.4×10-5 Pa、Arガス流量 0.01 sccm、WF電圧 313.4 V
引出電圧3 kV、静電レンズ電圧2.0 kV
各ピークの特定のため、
背圧を下げ、WFの電圧を上げてプロファイルを確認する。
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
・4個のピークが確認できる。
・y座標 −10 mm付近に新たにピークが見られる（cとおく）。
Ar+
b
a
c
Wire position y [mm]
Ar+
b
a
(b)
(Ar+)
Ion beam current [nA]

## Slide 12
４．各イオン種の推定
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
・ イオン種はグラフ右側から質量電荷比（イオンの質量数/価数）の高い順に
見られる。
→Ar+は40なのでa、b、cは40以下
Ar+
b
a
c
・ 予想されるイオン種
・・・20のAr2+、28のN2+、36のO2+ など

## Slide 13
４．各イオン種の推定
WF
電磁場による偏向
Ar+
他のイオン種
・ WF内の電磁場は一様と仮定
・ 端部の電磁場は無視する
（WF内でのみイオンに力が働く）
y = ?
からAr+とのピーク間距離 y を計算する。
イオンがWFの電磁場から力を受ける（、）。
引出電圧、WF電圧、WFのz方向の長さ
等のパラメータからyを算出する。

## Slide 14
O2+、N2+は空気由来のもの？
→ガス種の変更、低い背圧での実験でa、bのピーク値は減少するか
４．各イオン種の推定
ピーク位置の計算結果と実測値
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
Ar+
b
a
c
 | 手計算 | 実測値
a O2+ | 4.7 mm | 3.5 mm
b N2+ | 7.8 mm | 11.7 mm
c Ar2+ | 16.6 mm | 24.9 mm

## Slide 15
４．各イオン種の推定
ビーム軌道シミュレーション（共同研究）
Wire probe
ー Ar+
ー O2+
ー N2+
ー Ar2+
WF
y direction [mm]
非一様電磁場、端部の電磁場を考慮したシミュレーション
各イオン種の粒子数は100個
Number of particles
z direction [mm]
0
100
200
300
y direction [m]
0
40
40
400
0
20
40

## Slide 16
シミュレーションでは実測値と
比較的近い値が得られたため
ビームを分離できたと考えられる。
・ O+やN+などが見られない
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
Ar+
b
a
c
ー Ar+
ー O2+
ー N2+
ー Ar2+
４．各イオン種の推定
 | 手計算 | シミュレーション | 実測値
a O2+ | 4.7 mm | 6.4 mm | 3.5 mm
b N2+ | 7.8 mm | 13.8 mm | 11.7 mm
c Ar2+ | 16.6 mm | 26.5 mm | 24.9 mm
・ N2+よりO2+の方が電流量が多い
→追加実験の必要がある
y direction [mm]

## Slide 17
５．まとめ・今後の予定
まとめ
・ 引出電圧3 kV、静電レンズの印加電圧が1.4 kVのときに半値幅が
最小（1.1 mm）となった。
滋賀県立高専 2028年開校予定 教員公募中です
・ 分解能は静電レンズ電圧が1.2 kVのとき最も良かった。
・ 引出電圧を上げていけば電流量が多く、半値幅の小さいビームが
得られると考えられるが、WFの電磁場を強くする、z方向に長くする
必要があるため、実用性においては課題がある。
・ Ar+、O2+、N2+、Ar2+に分離できた可能性が考えられるが、追加実験の
必要がある。

## Slide 18
WF positive electrode voltage [V]
Ion beam current [μA]
補足資料

## Slide 19
補足資料
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
絶縁管
e-
e-
e-
e-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
イオンが絶縁管の内壁に衝突し、
電子をはぎ取る。
→正に帯電した壁からの反発力を利用して
イオンビームの収束を図る。
Borosilicate glass tube

## Slide 20
補足資料
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
・ ステンレス管と同じ静電レンズ電圧ではピークが見られなくなった。
・ 電圧を1.2 kVから0.8 kVに下げるとピークが見られた。
・ ステンレス管を用いた方が半値幅が3.6 mm小さく、
電流値は15 nA高かった。
ステンレス管
絶縁管（ガラス）
静電レンズ：1.2 kV
静電レンズ：0.8 kV
1.2 mm
4.8 mm
Wire position y [mm]
Ion beam current [nA]
静電レンズ：1.2 kV
絶縁管（ガラス）

## Slide 21
補足資料
実験条件
実験の概要
実験時圧力 | 1.110-3 Pa
Arガス流量 | 0.01 sccm
引出電圧 | 1, 2, 3 kV
静電レンズ電圧 | 0.42 0.2 kV, 0.94 0.2kV, 1.2 0.2kV
WF電圧 | 156, 202, 246 kV
実験時圧力 | 
Arガス流量 | 0.01 sccm
引出電圧 | 1, 2, 3 kV
静電レンズ電圧 | 
WF電圧 | 156, 202, 246 kV

## Slide 22
補足資料
半値幅の比較
Chart: イオンビーム強度半値幅 [mm]
| -0.2 kV | 最適値 | +0.2 kV
1 kV | 3.4 | 11.4 | 7.2
2 kV | 2.3 | 5 | 4.1
3 kV | 2 | 1.2 | 1.1